FISA TEHNICA

"MSI 150 - 4 PRO 2 i"

1. Analizor portabil al gazelor reziduale rezultate in urma arderii

combustibililor lichizi, gazosi, solizi tip  " MSI 150 - 4 PRO 2 i "

2. Descriere tehnica

| Date tehnice, măsoara | Domeniu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura mediului ambiant | -20 ¸ +100 °C |  |  |
| Temperatura gazelor arse | 0 ¸ +1000 °C |  |  |
| Monoxid de carbon (CO), H2-compensat | 0 ¸ 4000 ppm |  |  |
| (protectie automata la depasirea domeniului) |  |  |  |
| Presiunea gazelor arse | +5 ¸ +120 mbar |  |  |
| Tiraj | -10 ¸ + 5 hPa |  |  |
| Canal O2 | 0 ¸ 25 % |  |  |
| Canal CO | 0 ¸ 4.000 ppm |  |  |
| Canal NO | 0 ¸ 1.000 ppm |  |  |
| Canal SO2 | 0 ¸ 4.000 ppm |  |  |
| Calculează |  |  |  |
| Monoxidul de carbon (CO), nediluat | 0 ¸ 9.999 ppm |  |  |
| Dioxidul de carbon (CO2) |  |  |  |
| Eficienta combustiei (Eta) | 0 ¸ 199,9% |  |  |
| Pierderile la cos (qA) | -20 ¸ +100 % |  |  |
| Excesul de aer (Lambda) | 1,00 ¸ 9,99 % |  |  |
| Oxizii de azot NO(x) |  |  |  |
| Sonda prelevare, lungime 300 mm, pentru masurarea gazului si a temperaturii, incl. 2,5 m cablu si furtun prelugitor cu con de fixare |  |  |  |

| MSI | denumirea firmei producatoare |
| --- | --- |
| 150 | denumirea familiei de analizoare portabile ale gazelor reziduale rezultate in urma arderii |
| 4 | Numar canale de masura gaze |
| PRO | Denumire model |
| # 2 | Versiunea a-2-a a modelului PRO |
| # i | Varianta pentru industrie |

Analizoare de gaze arse, tip MSI

Analizoarele de gaze de ardere, tip MSI sunt aparate multifunctionale destinate controlului emisiilor si optimizarii arderilor prin determinarea parametriilor de combustie din gazele de

ardere rezultate la cosurile centralelor termice.

Ele măsoara in mod continuu concentratii de O2, CO, NO, SO2, temperatura ambianta si a gazelor de ardere, presiunea si gradientul de presiune (tirajul). Suplimentar, analizoarele calculeaza CO2, Nox,  randamentul arderii, pierderile la cos si coeficientul de surplus de aer.  Rezultatele masurarilor concentratiilor de gaze pot fi exprimate la alegere in procente volumice (%vol), parti pe milion (ppm) mg/m3 sau mg/m3 corectat cu O2.

Aparatele sunt dotate cu sonde de prelevare precum si cu dispozitive de conditionare a gazelor.

## In functie de varianta constructiva, analizoarele sunt dotate cu memorie de date, protectie automata la depasirea domeniului de masura.

MSI 150 - 4 Pro2-i analizor portabil

DATE TEHNICE

| Masurare Dotare | Principiu de masura | Domeniu | Rezolutia | Acuratetea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T aer ambiant | PTC | -20 ¸ +100 0C | 0,10C | <10C |
| T gaz | Termocuplu | 0 ¸ 1000 0C 0 ¸ 1200 0C pt. timp scurt | 10C | 0…250 0C < 20C 250…400 0C < 40C |
| O2 – senzor | Senzor electrochimic | 0 ¸ 25 % vol | 0,1% vol | 0,3 % vol |
| CO – senzor | Senzor electrochimic H2-compensat | 0 ¸ 4000 ppm | 1 ppm | 0-2000 ppm +20 ppm sau <5% din valoarea masurata |
| NO – senzor (optional) (calculeaza NO nediluat) | Senzor electrochimic | 0 ¸ 1000 ppm | 1 ppm | + 5 ppm sau <5% din valoarea masurata |
| SO2 – senzor (optional) (calculeaza SO2 nediluat) | Senzor electrochimic | 0 ¸ 4000 ppm | 1 ppm | + 10 ppm sau <5% din valoarea masurata |
| CO – nediluat | Calculat | 0 ¸ 9,999 ppm | 1 ppm |  |
| CO2 | Calculat |  | 0,1 % vol |  |
| Tiraj – gradient de presiune | Semiconductor | (-10 ¸ +5) hPa | 0,01 hP |  |
| Presiunea (75 mbar) | Semiconductor | (+5…+120) mbar | 0,01 mbar |  |
| Randmentul arderii h | Calculat | 0…199,9 % | 0,1 % |  |
| Pierderile la cos qa | Calculat | -20…+100 % | 0,1 % |  |
| Coef. de surplus aer l | Calculat | 1,00…9,99 % | 0,01 % |  |

Prescriptia tehnică PT A1 prevede următoarele valori limită pentru CO ,SO2, NOx

| CO val. limita 100 mg/Nmc | Echivalent 86 ppm |
| --- | --- |
| SO2 val. limita 35 mg/Nmc | Echivalent 13 ppm |
| NOx val. limita 350 mg/Nmc | Echivalent 280 ppm |

In conditiile in care valorile limită stabilite sunt cele precizate mai sus, domeniile de masură ale senzorilor sunt cu mult acoperitoare, aparatul putind fi utilizat cu succes si in industrie.

Aparatul determină concentratia gazelor rezultate in urma procesului de ardere si ca urmare domeniul de masură al temperaturii începe de la 0ºC.

| Display | LC-; 6 linii, 20 caractere;alfanumeric ,controlul iluminarii manual si automat |
| --- | --- |
| Meniu | Limba romana |
| Interfata | Seriala, 2400 pana la 115200 rata de transmisie |
| Memorie interna | Memoria internă poate stoca toate datele măsurate intr-o zi lucrătoare pentru o prelucrare ulterioara pe PC |
| Funcţiunea de transmisie date online | Este recomandata mai ales pentru instalaţiile industriale de cazane mari, la care toate datele masurate se transmit online în timp real. |
| Temperatura de operare | +50C ¸ +400C |
| Temperatura de stocare | -200C ¸ +500C |
| Alimentare | Acumulator 6V /1,2 Ah ; autonomie 8 ore , indicator pentru gradul de incarcare acumulator , redresor |
| Prelevare gaz | Pompe cu membrana ,pentru prelevare si pentru spalarea senzorului cu aer proaspat in cazul depasirii domeniului de masura |
| Preconditionare gaz | Cartus pentru uscare si filtrare particule |
| Dimensiuni | 205 x 180 x 105 mm |
| Masa | 2050 g |
| Imprimanta | Externa, comunicare IR (fara cablu) |

3.  Structura pret

| Analizor portabil MSI 150 - 4 Pro2-i | Cod comanda |
| --- | --- |
| Complet in configuratie standard, compus din aparat, canal O2, canal CO, redresor 6V/1,2A, dispozitiv de preconditionare gaz , filtre de schimb pentru preconditioner | 5600659 5600411 |
| Sonda prelevare 300 mm | 5600439 |
| Accesorii opţionale |  |
| Printer cu interfata de receptie in IR, role rezerva hartie pentrur IR-printer ( 6 buc.) | 5600401 5690151 |
| Canal NO | 5600357 |
| Canal SO2 | 5610517 |